ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0188—XXXX

电能表检验装置用标准时间频率终端

通用要求

General requirements for standard time and frequency terminal used in meter testing equipments

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

202603

XXXX-XX-XX发布

中国仪器仪表行业协会   发布

XXXX-XX-  实施

目 次

前言........................................................................................................................................................................... II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	缩略语	3

5	环境适应性	3

5.1温度	3

5.2湿度	3

6	机械要求	3

6.1标志	3

6.2外观与结构	3

6.3安全防护	4

7	电气要求	4

7.1工作电源	4

7.2功耗	4

7.3绝缘电阻	4

8	电磁兼容性	4

8.1静电放电抗扰度	4

8.2浪涌（冲击）抗扰度	4

9	接口要求	4

9.1参考时间信号输入	4

9.2时间频率信号输出	4

9.3时频测量与状态监测数据输出	5

10	功能要求	5

11	性能要求	5

11.1时间信号输入	5

11.2时间信号输出	5

11.3频率信号输出	6

11.4时间偏差测量最大允许误差	6

11.5相对频率偏差测量最大允许误差	6

附 录 A标准时频终端结构组成	7

附 录 B时频测量与状态监测数据协议	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

电能表检验装置用标准时间频率终端 通用要求

范围

本文件规定了电能表检验装置用标准时间频率终端（以下简称“时频终端”）的环境适应性、机械要求、电气要求、电磁兼容性、接口要求、功能要求以及性能要求。

本文件适用于为电能表检验装置提供参考时间频率信号并具有实时溯源功能的时频终端。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11150-2001  电能表检验装置

GB/T 17626.2-2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

JJF 1180-2025  时间频率计量名词术语及定义

DL/T1100.1-2018  电力系统的时间同步系统  第1部分：技术规范

RFC1305 网络时间协议(第3版)规范、执行和分析[Networktime protocol (version3) specification,implementation and analysis]

RFC 2030 简单网络时间协议(SNTP)[Simple network time protocol (SNTP), version 4 for IPv4,IPv6 and OSI]

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电能表检验装置meter testing equipment(MTE)

向被检表供给电能并测定此电能的所有设备的组合。

[来源：GB/T 11150-2001，3.1]

  - 3.2

标准时间频率终端 standard time and frequency terminal

为电能表检验装置提供参考的时间频率信号，且具备时间频率实时溯源功能的标准时钟测试仪。

注1：终端具有将外部输入的时间频率信号转换为标准的脉冲信号（PPS）、100 kHz或500 kHz频率信号和时间戳（TOD）信号的功能。

注2：结构组成见附录A。

- 3.3

时间频率标准 time frequency standard

时间频率标准包含时间标准和频率标准。时间标准能以编码的形式给出标准时间（年、月、日、时、分、秒）以及参考脉冲；频率标准能够输出标准频率信号（如5 MHz、10 MHz）。

[来源：JJF 1180-2025,4.3,有修改]

- 3.4

IRIG-B码 inter-range instrumentation group-B

一种串行时间交换码。

[来源：DL/T 1100.1-2018,3.20]

3.5

时间编码信号time coded signal

将时间信号以编码的形式调制输出的信号。

注：包含秒脉冲、时间戳和IRIG 编码等时间信号。

- 3.6

GNSS时间频率传递装置 GNSS time and frequency transfer device

可生成国际时间频率咨询委员会GNSS时间传递标准格式或与接收机无关的交换格式的格式数据的设备。

注：具备输入 5 MHz/10 MHz、1PPS 信号和精确站址坐标等功能。

3.7

锁定参考lock reference

与参考时间频率标准保持同步。

- 3.8

未锁定参考unlocked reference

未与参考时间频率标准保持同步。

注：一般时钟进入了守时状态。

- 3.9

频率偏差 frequency offset

频率实际值与标称值之差，一般用相对频率偏差表示，相对频率偏差 y=fx−f0f0，f0 为标称值。

[来源：JJF 1180-2025,4.25]

- 3.10

频率稳定度 frequency stability

描述频率源输出频率随机起伏程度的量，一般在时域用阿伦标准偏差表征，在频域用单边带相位噪声表征。

[来源：JJF 1180-2025,4.32]

- 3.11

时间偏差 time offset

一个时标（或时钟）相对参考时标（或参考钟）的时间时刻差。

[来源：JJF 1180-2025,4.46]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BNC:刺刀螺母连接器（Bayonet Nut Connector ）

CGGTTS: 国际时间频率咨询委员会 GNSS 时间传递标准格式(CCTF Group on GNSS Time Transfer Standards)

LVTTL：低电压晶体管-晶体管逻辑（Low Voltage Transistor - transistor Logic）

NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）

PPS：秒脉冲（Pulse  Per Second）

Rinex: 与接收机无关的交换格式 （Receiver Independent Exchange Format）

RJ45：网络连接器插座（LAN Connector Socket）

RS485：串行通信标准（Recommended Standard 485）

SNTP: 简单网络时间协议( Simple Network Time Protocol)

ST:直插式光纤连接器（Straight Tip Connector）

TTL：晶体管-晶体管逻辑（Transistor - transistor Logic）

TOD：时间戳（Time of  Day）

环境适应性

- 5.1 温度

工作环境温度：+15 ℃~ +30 ℃；

运输及贮存环境温度：-25 ℃~ +60 ℃。

- 5.2 湿度

工作及贮存环境的相对湿度：≤ 75%。

机械要求

- 6.1 标志

时频终端装置应有铭牌，铭牌应至少包括：

- a）制造厂家名称；

- b）产品名称；

- c）型号；

- d）出厂编号；

- e）出厂日期。

- 6.2外观与结构

要求如下：

a）表面应无划痕、裂缝和明显变形；

b）各连接部件的标识清晰，且连接稳定可靠；

c）各按键应操作灵敏、功能正常。

- 6.3 安全防护

要求如下：

a) 各外围接口应有明显标识和防插错措施；

b) 设备应具有安全的电气保护措施，示例：接地保护、漏电保护、绝缘保护等。

电气要求

- 7.1 工作电源

要求如下：

a）电压：交流 220 V,允许偏差为 - 20%~ 15%；

b）频率：50 Hz,允许偏差±5%；

c）交流电源波形为正弦波，谐波含电量 ≤ 5%。

- 7.2 功耗

时频终端工作模式下，最大功耗应不大于 30 W。

- 7.3 绝缘电阻

应能承受DL/T1100.1-2018 第7.3.3 a）中规定的绝缘电阻的要求。

电磁兼容性

电磁兼容性具体要求如下。

- 8.1 静电放电抗扰度

应能承受 GB/T 17626.2-2018 中规定的严酷等级为Ⅲ级静电放电试验。

- 8.2 浪涌（冲击）抗扰度

应能承受GB/T 17626.5-2019中规定的试验等级为Ⅲ级浪涌（冲击）试验。

接口要求

- 9.1 参考时间信号输入

时间信号输入接口要求应符合表1的规定。

表1 时间信号输入接口要求

| 输入信号类型 | 物理接口 | 协议类型 |
| --- | --- | --- |
| 参考时间信号 IRIG-B | 接线端子 | 直流码，RS485电平,传输速率100 bps |
|  | ST光口 | 光纤传输，亮对应高电平，灭对应低电平 |

- 9.2 时间频率信号输出

时间频率信号输出接口要求应符合表2的规定。

表2 时间频率信号输出接口要求

| 输出信号类型 | 物理接口 | 协议类型 |
| --- | --- | --- |
| PPS信号 | BNC-母头 | TTL电平 |
|  | 接线端子 | RS485电平 |
| 时间戳（TOD）信号 | 接线端子 | RS485电平, 传输速率115200 bps |
| NTP时间信号 | RJ-45网口 | RFC 1305(NTP)协议; RFC 2030(STNP)协议 |
| 频率信号 | BNC-母头 | TTL电平 |
|  | 接线端子 | RS485电平 |

- 9.3 时频测量与状态监测数据输出

时频测量与状态监测数据输出接口要求应符合表3的规定。

表3 时频测量与状态监测数据输出接口要求

| 接口类型 | 物理接口 | 协议类型 |
| --- | --- | --- |
| 时频测量与状态监测数据 | RJ-45网口或ST光口 | 见附录B |

功能要求

要求如下：

a）应具备参考时间信号输入功能，可实现时间频率实时溯源；

b）应具备时间频率信号输出功能，为电能表检验装置提供标准的时间频率信号。

时间频率信号输出要求如下：

1）应具备PPS和时间戳（TOD）信号同时输出的功能；

2）应具备网络授时协议输出功能，支持RFC 1305(NTP)协议和RFC 2030（SNTP）协议；

3）应具备500 kHz频率信号输出，宜具备100 kHz、625 kHz信号输出；

c）应具备在线监测功能，可输出状态数据，状态数据可通过光信号接口输出，协议内容见附录B；

d）应具备远程校准功能，本地可测量并输出时间偏差、相对频率偏差、状态信息等，可通过光纤传输给外部监测系统，实现远程校准的功能。

性能要求

- 11.1 时间信号输入

要求如下：

a）时间偏差

优于±100 ns。

b）相对频率偏差

优于±5×10-11。

- 11.2 时间信号输出

要求如下：

a）PPS输出时间偏差

当锁定参考时，优于±1 μs。

b）TOD输出时间偏差

当锁定参考时，优于±1 ms。

c）时间保持偏差

当未锁定参考时，±50 μs。

d）NTP时间偏差

当锁定参考时，优于±10 ms。

注：参考JJF 2198-2025 6.2章节。

e）PPS特性

PPS上升时间不大于10 ns，脉冲宽度不小于10 ms，输出阻抗50 Ω。

- 11.3 频率信号输出

要求如下：

a）相对频率偏差

1）当锁定参考时，优于±2×10-10；

2）当未锁定参考时，优于±2×10-7。

b）频率稳定度

优于1×10-10/1 s。

c）日计时误差

1）当锁定参考时，优于±1.7×10-5 s；

2）当未锁定参考时，优于±1.7×10-2 s。

d）频率信号特性

1）输出频率范围：应包含500 kHz，宜包含100 kHz、625 kHz；

- 2）TTL电平，方波，50%占空比，输出阻抗50 Ω。

- 11.4 时间偏差测量最大允许误差

当锁定参考时，优于±1μs

- 11.5 相对频率偏差测量最大允许误差

当锁定参考时，优于±2×10-10。

- 附 录 A

(资料性)

- 标准时频终端结构组成

- A.1 概述

- A.1.1结构组成

时频终端由时间复现模块、校准与监测模块、时间频率测量模块和驯服晶振组成，其组成示意图见图A.1。

图A.1 标准时频终端结构组成示意图

- A.2功能描述

- A.2.1时频信号输出功能

为电能表检验装置提供标准的参考时间信号（NTP或SNTP网络授时协议、PPS）和频率信号（500 kHz或其它频率）。

- A.2.2远程校准

采用时间频率传递技术通过驯服晶振在本地复现标准时间频率信号，时间频率测量模块可测量输出的时间频率信号的时间偏差和相对频率偏差，校准及监测模块计算获得时频测量数据和状态监测数据，并传输给外部监测系统，实现时间频率远程校准。

- A.2.3模块功能

各模块功能如下：

- 时间复现模块通过时间频率传递技术可以将参考时间频率标准复现到本地；

- 驯服晶振通过获得时间复现模块复现的参考时间频率信号，再通过指令调节晶振相位，以达到与参考时间频率标准同时水平要求，达到驯服目的；

- 校准及监测模块通过计算可以获得本地的时差测量数据和状态监测数据；

- 时间频率测量模块可输出时间信号和频率信号，同时输出测量数据的时间偏差和频率偏差。

- 附 录 B

(资料性)

- 时频测量与状态监测数据协议

- B.1时频测量与状态监测数据帧结构

时频测量与状态监测数据帧结构由帧头、数据长度、数据体和帧尾等内容组成，其结构见表B.1。

表B.1数据帧结构表

| 序号 | 数据结构 | 字节 | 单位 | 范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 4字节 | / | 字符型 | 0x55555555 |
| 2 | 预留位 | 2字节 | / | 字符型 | 保留位 |
| 3 | 设备类型 | 2字节 | / | 字符型 | 0xFFFF：光分配器； 其它：标准时频终端 |
| 4 | 数据打包次数 | 2字节 | / | 无符号整型 | 标准时频终端为0层，每经过一次打包+1 |
| 5 | 数据长度 | 2字节 | / | 无符号整型 | 数据体的字节数 |
| 6 | 数据体 | N字节 | / | / | 数据内容，见表B.2 |
| 7 | CRC校验 | 2字节 | / | 字符型 | 不包含帧头和帧尾的CRC16校验 |
| 8 | 帧尾 | 4字节 |  | 字符型 | 0x33333333 |

- B.2 时频测量与状态监测数据体结构

时频测量与状态监测数据体结构见表B.2。

表B.2 时频测量与状态监测数据体结构

| 序号 | 数据结构 | 字节大小 | 单位 | 范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态信息 | 4字节 | / | 无符号整型 | 输入输出信号的状态，见表B.3 |
| 2 | 时间戳 | 4字节 | s | 无符号整型 | 数据参考时刻 |
| 3 | 运行时长 | 4字节 | s | 无符号整型 | 上电运行时长 |
| 4 | 设备 ID | 12字节 | / | 字符型 | 设备ID号 |
| 5 | 固件版本 | 4字节 | / | 字符型（ASCII） | 固件版本号 |
| 6 | PPS时差 | 4字节 | ns | 有符号整型 | 输入与输出的PPS之间的时间偏差 |
| 7 | 输出频率测量值 | 8字节 | Hz | 双精度浮点型 | 输出频率（100K/500K）的测量值 |
| 8 | 外部输入频率测量值 | 8字节 | Hz | 双精度浮点型 | 外部输入频率（10Hz~1MHz）的测量值 |
| 9 | NTP连接数 | 2字节 | / | 无符号整型 | NTP客户端每秒钟在线连接数量 |
| 10 | 时钟数据长度 | 2字节 | / | 无符号整型 | 时钟数据体长度 |
| 11 | 时钟数据体 | N字节 | / | / | 见表B.4 |
| 12 | 经过的光分配器的ID号 | 12字节*n | / | 字符型 | 经过n次光分路器打包数据，经过第一次的光分配器的ID在前 |

注：光分配器是一种可以将一路光信号输入转换为多路光信号输出的装置，类似于网络交换机。

- B.3 状态信息结构

状态信息结构见表B.3。

表B.3 状态信息结构

| 序号 | 数据名称 | 字节大小 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | bit0 | 0-终端； 1-其他 |
| 2 | B码信息 | bit1…bit2 | 0-无效； 1-来自光口； 2-来自RS485接口 |
| 3 | 保留位 | bit3…bit10 | 恒为0 |
| 4 | 时钟状态 | bit10…bit13 | 0-不能和时钟通讯； - 1-无效； 2-正在驯服； - 3-锁定状态； 4-守时状态 |
| 5 | 输出PPS信号状态 | bit14 | 0-有效； 2-无效 |
| 6 | 输出TOD信号状态 | bit15 | 0-有效； 1-无效 |
| 7 | 输入10MHz信号状态 | bit16 | 0-有效； 1-无效 |
| 8 | 频率信号输出状态（100kHz/500kHz） | bit17…bit18 | 0-关闭； 1-100kHz； 2-500kHz； 3-都有 |
| 9 | 频率信号输出（100kHz/500kHz）回测状态 | bit19…bit20 | 0-无效； - 1-100 kHz有效； 2-500 kHz有效； 3-都有效 |
| 10 | 频率信号输出（100kHz/500kHz）条件 | bit21…bit22 | 0-总是开启； - 1-正在驯服时就开启； 2-锁定状态或守时状态时就开启 |
| 11 | 外部频率信号输入源 | bit23 | 0-来自485通道； 1-来自TTL通道 |
| 12 | 外部频率信号输入10HZ-1MHz | bit24 | 0-无效； 1-正常 |
| 13 | NTP服务/TOD输出 有效的时钟条件 | bit25…bit26 | 0-总是开启； - 1-正在驯服时就开启； 2-锁定状态或守时状态时就开启 |
| 14 | 保留位 | bit27 | 恒为0 |
| 15 | 协议版本 | bit28…bit31 | 此版本为1 |

- B.4 时钟数据体结构

时钟数据体结构见表B.4。

表B.4 时钟数据体结构

| 序号 | 数据结构 | 字节大小 | 比特位 | 参数定义 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时钟驯服状态 | 4 字节 | bit0 | PPS有效指示 | 0-无效； - 1-有效 |
|  |  |  | bit1 | 驯服使能标志位 | 0-停止驯服； - 1-启动驯服 |
|  |  |  | bit2…bit5 | 粗调标志位 | 0-完成粗调； - 非0-未完成粗调 |
|  |  |  | bit6 | 精调标志位 | 0-完成精调； - 1-未完成精调 |
|  |  |  | 8:7 | 驯服状态标志位 | 0-未开始驯服； - 1-开始驯服； 2-锁定参考，即1000 s平均相对频率偏差优于±1E-10； - 3-保持 |
|  |  |  | 9 | 输出有效标志位 | 0-秒信号输出不可信； - 1-秒信号输出可信 |
| 2 | 时钟输出信息 | 2字节 | / | 压控电压 | 无符号整形，单位：mV |
|  |  | 4字节 | / | 环境温度 | 有符号整型，单位：0.1 ℃ |
|  |  | 4字节 | / | 驯服总时长 | 无符号32位整型，单位：s |
|  |  | 8字节 | / | 守时总时长 | 无符号32位整型，单位：s |
|  |  | 8字节 | / | 100 s平均相对频率偏差 | 双精度浮点型 |
|  |  | 8字节 | / | 1000 s平均相对频率偏差 | 双精度浮点型 |
|  |  | 8字节 | / | 一天平均相对频率偏差 | 双精度浮点型 |
|  |  | 8字节 | / | 实时相位差 | 双精度浮点型，单位：ns |

————————————————